# 10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Уровень воды в водоуказательном стекле в течение нескольких циклов стерилизации остается постоянным. | Засорены трубки, подходящие к водоуказательному стеклу. | Прочистить трубки проволокой при отсутствии давления и пара в парогенераторе |  |
| 2 Время разогрева и поднятия давления пара до 0,2 мПа в парогенераторе превышает 25 минут. | Перегорел электронагревательный элемент. ТЭНы покрылись накипью. | Заменить новым электронагревательным элементом. Очистить ТЭНы от накипи. |  |
| 3 Разряжение в стерилизационной камере менее 0,03 мПа. | Нарушена герметичность резьбовых соединений и герметичность прокладок. | При давлении пара в стерилизационной камере 0,22 мПа обнаружить места парения, сбросить давление до нуля и устранить парение. |  |
| 4 Стерилизуемый материал очень влажный. | Масса стерилизуемого материала превышает рекомендуемые нормы плотности укладки. Засорилась сетка в отверстии для слива конденсата в стерилизационной камере. Отказ в работе эл/м клапана «Пар в камеру». Слабое разряжение в стерилизуемой камере. Не соблюдался порядок работы. | Не превышать норму укладки материала. Извлечь сетку из отверстия, прочистить, продуть. Разобрать эл/м клапан «Пар в камеру», выяснить и устранить причину отказа, при необходимости заменить эл/м клапан. Обеспечить напор воды не менее 0,25 мПа (2,5 кгс/см2) Проверить надежность работы эл/м клапана «Воздух в камеру». Строго соблюдать порядок работы. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Пар выходит через резьбовое отверстие парогенератора. | Нарушена герметичность резьбовых соединений. Ослаблена контргайка. | Уплотнить резьбовое соединение обмоткой. Затянуть контргайку. |  |
| 6 Выход пара (конденсата) через воздушный фильтр. | Засорился обратный клапан на магистрали «Воздух в камеру». | Разобрать обратный клапан, прочистить, продуть, проверить состояние резинового клапана и направляющих шайб, при необходимости заменить. Также проверить эл/м клапан «Воздух в камеру» - при необходимости заменить. |  |
| 7 Вода в стерилизационной камере по окончании цикла. | Засорился обратный клапан на магистрали «Слив конденсата». | Разобрать обратный клапан, прочистить, продуть, проверить состояние резинового клапана и направляющих шайб, при необходимости заменить. |  |
| 8 Стерилизатор долго не выходит на режим стерилизации, низкое давление в стерилизационной камере. | Отказ в работе эл/м клапана «Слив конденсата». | Разобрать эл/м клапан «Слив конденсата», выяснить и устранить причину отказа, при необходимости заменить эл/м клапан. |  |
| 9 Во время разогрева парогенератора, выбивает автомат QF1. | Перегорел электронагревательный элемент ТЭН. | Заменить ТЭН. |  |
| 10 При включении автомата QF1, дисплей контроллера не горит, стерилизатор не включается. | Сгорел предохранитель FU1. | Заменить предохранитель, проверить катушки эл/м клапанов и магнитного пускателя. |  |